MVC-385真空度测试仪

使用说明书

# 珠海三昌电器有限公司

# 珠海德昌电气有限公司

# 目录

- 安全规则及注意事项…………………………………………… 2

- 仪器简介………………………………………………………… 2

- 测试原理………………………………………………………… 3

- 仪器面板图及外部接线图……………………………………… 3

- 技术参数………………………………………………………… 4

- 操作说明………………………………………………………… 4

- 相关标准………………………………………………………… 6

- 随机附件………………………………………………………… 6

附录一……………………………………………………………………. 7

附录二……………………………………………………………………14

- 安全规则及注意事项

请您在使用MVC系列真空测试仪前仔细阅读本手册。

- 在开机之前请先接好所有测试连接线，如打印机连接线；

- 测量前，请检查管型是否适合所检测的真空管，以便准确测量。

- 开机、关机及测量时，不要触及高压线和磁控电流线，以防触电。

- 仪器在使用过程中，如发现线圈发出异常响声，应考虑测试线短路或接触不良，或者空气十分潮湿，或真空断路器表面罩有灰尘等因素。

- 请不要使用汽油、香蕉水等化学剂擦拭机器，而应使用柔软干燥的布。

- 请确认当地电网电压是否与本机供电电压相符。

交流220±10%  50/60HZ

- 请注意不要在雷雨的情况下使用机器。

- 请不要破伤随机所带的线缆，以确保使用安全。

- 仪器出现故障时，非本公司专业技术人员严禁擅自打开仪器进行检修。

- 仪器简介

MVC-385真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备。多次经西安高压电器研究所检验并出具合格证书。是目前国内能唯一的真实检测真空含量的少数品牌之一。它以单片计算机为主控单元，测试过程完全实现自动化。该仪器在原理上改变了国内外同类产品采用电流峰值做标定的方法，而采用离子电荷来做标定。这样，在物理原理上有更好的准确性，而且，有效地抑制了测试过程中脉冲电源的干扰，使测试稳定可靠。该仪器采用两次采样的方法扣除由于环境因素产生的漏电电流，并且在测量过程中考虑了完全漏气的真空灭弧室的判别，真正做到了对安装于整机上的真空灭弧室的准确计量。目前，该仪器中已存有35条真空灭弧室的测量标准曲线，涵盖了国内外绝大多数管型。该仪器质量可靠，造形美观，使用方便。

性能特点：

- 基于电离电荷的采样技术

MVC系列真空度测试仪均采用基于电离电荷的采样技术。我公司专家在磁控放电的研究中发现：在外激励电源、真空灭弧室的几何尺寸、所用材料一定时，真空灭弧室内的真空度与电离的电荷量有非常准确的对应关系，而与电离电流的峰值仅有概率上的相关性。因此，我公司首创了基于电离电荷的采样技术，显著提高了真空灭弧室的真空度计量的准确性。

- 高低压管型测试

本机另外对测试电压输出应用了两个档位，因此可对高低压不同的各类管型时行有效测试。

- 内置国内外几乎所有真空灭弧室的测量曲线

真空灭弧室由于其几何尺寸、材料的不同，当内部真空度和外加激励电源一定时，其放电电荷量是不同的，并且有相当的差异。为准确测量，对每一种真空灭弧室必须有对应的从电离电荷量到真空度推算曲线。我公司的专家通过与国内主要真空灭弧室生产厂家的密切合作，取得了几乎国内外所有真空灭弧室的电离电荷和真空度关系的数据，通过数学处理，将其特征参数送入MVC-385系列产品。因此，MVC-385系列产品内置国内外几乎所有真空灭弧室的测量曲线。这是国内外同类产品中绝无仅有的。

- 漏电电流的处理

对处于分断状态的真空灭弧室两端加高压时，会有数值不等的几个微安的漏电电流，此漏电电流即使是同型号的真空灭弧室也有较大的个体差异。尤其是对于装在整机上的真空灭弧室，由于其周边的绝缘支撑件也有漏电，这些漏电的总和有更大的不稳定性和不可预测性。并且在数值上与10E—4Pa数量级的真空灭弧室的电离电流相当。我们采用两次起动高压的方法，扣除了漏电电流，保证了无论是装于整机上还是待装的真空灭弧室的真空计量精度。

- 判别完全漏气的真空灭弧室

在MVC-385型机中，通过高压击穿的方式判别真空灭弧室是否完全漏气。

- 完善的输入保护电路

当真空灭弧室的真空度非常低时，测量时真空灭弧室会被高压击穿，瞬间的高压直接加至信号输入端的采样电路上，使其承受十分强的电冲击。MVC-385的信号输入端的采样电路增加了完备的保护电路，即使仪器由于输入端的高压冲击而发生暂时工作不正常时（重新开机即可），也不会造成电路部分的损坏。

- 数据记录

内设微型打印机，可随时打印出被测数据。

第三章  测试原理

将灭弧室两触头拉开一定的开距，施加脉冲高压，将励磁线圈绕于灭弧室外侧，向线圈通以大电流，从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样，在脉冲磁场的作用下，灭弧室中的电子作螺旋运动，并与残余气体分子发生碰撞电离，所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于直径不同的真空管，在同等真空度条件下，离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定出各种管型的真空度与离子电流的对应关系曲线。当测知离子电流后，就可以通过查询该管型的离子电流——真空度曲线获得该管型的真空度，这一过程由计算机自动完成。

- 真空度测试仪面板和外部接线图

`

- 技术参数

- 所测真空泡：电压等级6KV-35KV以上

- 测量范围：10-5---10-1Pa

- 测量误差：10-4---10-1Pa中误差〈10%

- 测量分辨率：10-5 Pa

- 漏气的灭弧室在测量中将发生电击穿，本机处于保护状态。

- 允许环温：-20℃--50℃，如在0℃以下测试时请先将机器通电20分钟后再使用。

- 空气湿度：〈85%RH

- 输入电源：AC220±10% 50/60HZ

- 外形尺寸：350*320*225mm

- 操作说明

  - 接线说明

将面板上的磁控电流输出端通过磁控电流输出线（本仪器附带）与磁控线圈相连。

1.1灭弧室若没装在开关整机上；

将灭弧室两触头拉开至额定开距，然后将静触头向下放入线圈中，高压线接动端，信号线接线圈外壁的信号端。

1.2灭弧室若已装于机关整机；

使断路器处于分状态，将线圈套于灭弧室外，高压线和信号输入线分别接灭弧室的动端与静端。

  - 按键说明

面板上所有的按键，若其上的小指示灯亮则表示按键有效，反之，则无效。若该键有效时，再按该键，则指示灯灭，该键处于无效状态。

  - 测试真空度

3.1开机

检查接线正确后，方可开机。将仪器面板上的电源开关键按向“开”位置，数码显示屏的首位即出现“P”字，说明仪器运行正常，预热5分钟后便可进行测量。

3.2管型选择

3.2.1测量时，首先确认真空泡管型。参照说明书内附录一或附录二。将真空泡管型对应的曲线号输入仪器显示窗口管型内。

3.2.2 若说明书中没有标明所测量的管型时，可于现场量出真空泡直径（外径），寻找外径相对应的曲线号即可。应注意的是测量时尺寸尽量相近，并且接线方式相同。

3.2.3使【选择键】有效，然后用↑键↓键调整管型参数，调出所需的曲线号。

3.2.4如果没有可代用的参数，则可使【校验键】有效，这样可直接给出电离电流，一般来说，电离电流（A）较真空度（Pa）小两个数量级左右。

3.2.5 被测管型是10KV以上选用选择开关高档位，10KV以下选用选择开关低档位。

3.3测量

3.3.1管型确定后，按下【选择键】退出选择，按下【测量键】。仪器便自动完成所有的测量、计算、显示等全过程。若此时按下打印键，则打印测量结果。

3.3.2仪器内计算机执行测量步骤如下：

启动高压→测漏电电流→关闭高压→接通充电开关→电压到规定值→启动磁控电流，测量漏电电流+电离电流，→扣除漏电电流→电流转变成真空度值→显示。若【校验键】有效，则显示电流值。

3.4打印

按打印键，则打印当前的测量结果。

3.5复位

按【复位键】，仪器回到初始状态。如测量时选择错误，可随时按【复位键】，重新选择。

3.6仪器检查

执行该功能，校验仪器及自检功能。顺序按【选择键】、【校验键】、【测量键】，使其有效。使用上下键调节检查参数（管型显示处）

3.6.1选择参数1～3采样放大器检查：

调至1时，显示值均0.000---9.000×10-6之间；

调至2时，显示值均0.000---9.000×10-5之间；

调至3时，显示值均0.000---9.000×10-4之间；

3.6.2选择参数4充电控制检查：

调至4时，充电回路接通，最终将电容电压控制在350V。

3.6.3选择参数5，显示器检查：

此时，显示器逐笔点亮，六位一致。检查完毕需按【复位键】。

3.6.4选择参数6，启动高压：

这时，高压指示灯亮，高压产生，显示器后四位显示高压值，单位是万伏。做该项检查时，注意高压线位置，以免发生危险。

3.6.5选择参数7，内部数据存储器检查：

仪器内计算机对内部数据存储器进行严格检查，显示器显示出正在接受检查的单元的地址，若出错，则计算机停止检查，显示器的值即是出错地址。单元编号以8000H—9FFFH，当接近9FFFH时，按住上下键，则检查结束时，退出该项检查，反之，则重复检查。

4、关于测量结果

4.1若测试后显示电流值为零，应检查灭弧室表面是否不清洁，因为表面不洁可能使漏电电流的变化值大于电离电流值，这样，测量值减去漏电后小于零而被仪器判为零，发生此种情况后，将灭弧室表面擦净，再做测试。一般来说这样得到的真空度值偏高。

4.2以第一次测量值为准，连续多次测量所得真空度会逐渐升高，高于灭弧室的实际真空度值。若必须进行多次测量，则每次测量之间的时间间隔一周左右。

- 相关标准

本仪器依据中华人民共和国行业标准《10-35KV户内高压断器订货技术条件》（DL.403---91）中2.13条规定“运行中的真空开关管有效期之末其真空度须优于6.6×10-2Pa”和中华人民共和国行业标准《交流高压断路器订货技术条件》（DL/T402—1999）中E1.4.2.1型式试验(2)规定“真空断路器的灭弧室应采用电磁法进行试验。在灭弧室分开的触头间施加磁场，然后施加一个最长持续时间为100ms的脉冲电压，可由流过电流的大小估算出真空灭弧室内的气体压力。”

- 随机附件

MVC-385整机附件包括：
电源线                              1条
离子线                              1条
磁控电流线                            1条

附黑绑带                                                          1条
接地线                              1条
打印纸                              1卷
保险6A                               2个
使用说明书                            1本
合格证                              1份
保修卡                              1份

附录一                                                      MVC-385真空度测试仪测量曲线参数表

| 曲线号 | 产 品 型 号 | 曾 用 型 号 | 外径(mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 宝光集团股份公司产品 |
| 00 | BD11-12/1250-31.5 | BD390 ★ | 110 |
|  | BD11-12/1600-31.5 | BD390A | 110 |
|  | BD11A-12/1250-31.5 | BD3901 | 110 |
|  | BD11A-12/1250-25 | BD391 | 100 |
|  | BD11A-12/1000-20 | BD3911 | 100 |
|  | BD11A-12/1250-20 | BD3912 | 100 |
|  | BD11A-12/630-16 | BD3913 | 100 |
|  | BD11A-12/630-20 | BD3914 | 100 |
|  | BD11-12/1250-25A | BD392 | 100 |
|  | BD11-12/1600-25A | BD392A | 100 |
|  | BD11-12/1250-20A | BD3921 | 100 |
|  | BD11-12/1000-20A | BD3922 | 100 |
|  | BD11-12/630-16A | BD3923 | 100 |
|  | BD11-12/630-20A | BD3924 | 100 |
|  | BD11-12/630-25A | BD3927A | 100 |
|  | BD11-12/1000-25A | BD3928A | 100 |
|  | BD11-12/800-16D | BD393 | 100 |
|  | BD11-12/1600-20C | BD398A | 100 |
|  | BD11-12/1250-20C | BD3981A | 100 |
|  | BD11-12/1000-20C | BD3982A | 100 |
|  | BD11-12/630-20C | BD3983A | 100 |
|  | BD11-12/630-16C | BD3984A | 100 |
|  | BD700 | BD700 | 100 |
|  | BD11-12/1250-25B |  | 100 |
|  | BD11-12/1250-20B |  | 100 |
| 曲线号 | 产 品 型 号 | 曾 用 型 号 | 外径(mm) |
| 00 | BD11-12/1000-20B |  | 100 |
|  | BD11-12/630-16B |  |  |
| 01 | BD3-12/1000-20 | BD360 ★ | 145 |
|  | BD3-12/1250-20 | BD360A | 145 |
|  |  | BD361A |  |
|  |  | BD362A |  |
|  |  | BD370A |  |
| 02 |  | BD382 ★ | 110 |
|  | BD7A-12/1250-20B | BD382 | 110 |
|  | BD7A-12/1600-20B | BD382A | 110 |
|  |  | BD384 |  |
| 03 |  | BD310 ★ |  |
|  | BD3-12/600-8.7A | BD311 | 110 |
|  | BD15-12/630-6.3 | BD321 | 100 |
|  |  | BD331 |  |
|  |  | BD332 |  |
|  |  | BD333 |  |
|  |  | BD340 | 92 |
|  | BD15-12/630-12.5 | BD341 | 92 |
|  | BD15-12/630-16 | BD342 | 92 |
| 04 | BD11-12/2500-40A | BD395A ★ | 125 |
|  | BD11-12/2000-31.5A | BD3951A | 125 |
|  | BD11-12/2000-40A | BD3952A | 125 |
|  | BD11-12/1600-40A | BD3953A | 125 |
|  | BD11-12/2500-31.5A | BD3954A | 125 |
|  |  | BD395 |  |
|  |  | BD396A |  |
|  | BD11-12/3150-40 | BD397A | 125 |
| 05 |  | BD401 ★ |  |
|  |  | BD403A |  |
| 曲线号 | 产 品 型 号 | 曾 用 型 号 | 外径(mm) |
| 05 | BD7A-12/2000-31.5 | BD410A | 125 |
|  |  | BD412A |  |
|  |  | BD413 |  |
|  |  | BD800 |  |
| 06 | BF-12/630-20 | BF310A ★ | 60.5 |
|  | BF311A | BF331A | 77 |
| 07 | BF750 | BF750 ★ | 115 |
| 08 | BJ200 | BJ200 ★ | 70 |
| 09 | BF350 | BF350 ★ |  |
| 10 | TD14-12/1250-25 | TD301A ★ | 96 |
|  | TD14-12/1250-20 | TD3011A | 96 |
|  | TD14-12/1000-20 | TD3012A | 96 |
|  | TD14-12/630-20 | TD3013A | 96 |
|  | TD14-12/1000-25 | TD3014A | 96 |
|  | TD14-12/630-25 | TD3015A | 96 |
|  |  | TD302A | 92 |
|  |  | TD3021A |  |
|  |  | TD303A |  |
| 11 | TD14-12/1600-31.5A | TD311A ★ | 106 |
|  | TD14-12/1600-31.5B | TD3111A | 106 |
|  | TD14-12/1600-31.5C | TD3112A | 106 |
|  | TD14-12/1250-31.5A | TD3113A | 106 |
|  | TD14-12/1250-31.5B | TD3114A | 106 |
|  | TD14-12/1600-31.5G |  | 106 |
|  |  | TD312A | 104 |
|  |  | TD314 |  |
|  |  | TD319A |  |
| 12 | TD14-12/3150-40 | TD321 ★ | 125 |
|  | TD14-12/2500-40A | TD3211A | 125 |
|  | TD14-12/2000-31.5A | TD3212A | 125 |
| 曲线号 | 产 品 型 号 | 曾 用 型 号 | 外径(mm) |
| 12 | TD14-12/2000-40A | TD3213A | 125 |
|  | TD14-12/1600-40A | TD3214A | 125 |
|  | TD14-12/2500-31.5A | TD3215A | 125 |
|  | TD14-12/3150-40B | TD3221A | 120 |
| 13 |  | TD370 ★ | 98 |
|  | TD15-12/630-20 | TD370A | 98 |
|  | TD15-12/630-16 | TD3701A | 98 |
|  | TD15-12/630-12.5 | TD3702A | 98 |
|  | TD371 | TD371 | 80 |
|  | TD15-12/1250-20 |  | 98 |
|  | TD15A-12/630-20 |  | 85 |
|  | TD15A-12/630-16 |  | 85 |
|  | TD15A-12/630-12.5 |  | 85 |
| 14 | TD12-12/2000-31.5 | TD330A | 154 |
|  | TD12-12/2500-31.5 | TD331A | 154 |
|  | TD12-12/3150-40 | TD340A | 154 |
|  | TD12-12/3150-50 | TD350A | 154 |
|  | TD380A | TD380A ★ | 154 |
| 15 | TD400A | TD400A | 140 |
|  | TD4001A | TD4001A | 140 |
|  |  | TD420A ★ | 125 |
|  | TD430A(12./3150/40) |  | 125 |
|  | TD4301A(12./2500/40) |  | 125 |
|  | TD4302A(12./2500/31.5) |  | 125 |
|  | TD431A(12./3150/40) |  | 125 |
|  | TD4311A(12./2500/40) |  | 125 |
|  | TD4312A(12./2000/40) |  | 125 |
|  | TD432A(12./2000/40) |  | 125 |
|  | TD4321A(12./1600/40) |  | 125 |
|  | TD4322A(12./2000/31.5) |  | 125 |
| 曲线号 | 产 品 型 号 | 曾 用 型 号 | 外径(mm) |
| 16 | TD750 | TD750 | 138 |
|  | TD21-40.5/1600-20 | TD810A ★ | 138 |
|  | TD21-40.5/1600-25 | TD8101A | 138 |
|  | TD10-40.5/1600-25 | TD8113A | 138 |
|  | TD820A | TD820A | 140 |
|  | TD821A | TD821A | 140 |
|  | TD12-40.5/1600-25 | TD830A | 153 |
|  | TD12-40.5/2000-31.5 | TD8301A | 153 |
|  | TD12-40.5/1600-31.5 | TD8302A | 153 |
|  | TD12-40.5/1250-31.5 | TD8303A | 153 |
|  | TD12-40.5/2000-31.5A | TD831A | 153 |
|  | TD12-40.5/1600-25A | TD8311A | 153 |
|  | TD840A | TD840A | 154 |
|  | TD8201A(40.5/1250/25) |  | 140 |
|  | TD8202A(40.5/1600/31.5) |  | 140 |
|  | TD8203A(40.5/1250/31.5) |  | 140 |
|  | TD8204A(40.5/1600/25) |  | 140 |
|  | TD12-40.5/2000-31.5B |  | 153 |
|  | TD12-40.5/2000-31.5C |  | 153 |
|  | TD850(40.5/1600/31.5) |  | 136 |
|  | TD8501(40.5/1600/25) |  | 136 |
|  | TD8502(40.5/1600/20) |  | 136 |
| 17 |  | TD310A ★ |  |
| 18 |  | TD312A ★ | 104 |
| 19 |  | TD3121A ★ | 102 |
| 20 |  | TD311 ★ | 108 |
|  | TD25-12/1250-31.5 | TD410A | 108 |
|  | TD25-12/2000-31.5 | TD411A | 108 |
|  | TD25-12/1600-31.5 | TD4101A | 108 |
|  | TD25-12/630-25 | TD4102A | 108 |
| 曲线号 | 产 品 型 号 | 曾 用 型 号 | 外径(mm) |
| 20 | TD25-12/1250-25 |  | 108 |
| 21 | TD24-12/630-20 | TD373A ★ | 126 |
|  | TD24-12/630-16 | TD3731A | 126 |
|  | TD24-12/630/12.5 | TD3732A | 126 |
|  | TD24-12/630-20A | TD3733A | 126 |
|  | TD24-12/630-16A | TD3734A | 126 |
|  | TD24-12/630-12.5A | TD37341A | 126 |
| 22 | TD374A(12/630/16) | TD374A ★ | 85 |
|  | TD3741A(12/630/20) | TD3741A | 85 |
|  | TD376A(12/630/20) | TD376A | 85 |
|  | TD3761A(12/630/16) | TD3761A | 85 |
|  | TD3762A(12/630/12.5) | TD3762A | 85 |
| 23 | TD15B-12/630-20 | TD3720A ★ | 80 |
|  | TD24-12/630-20B | TD3738A | 80 |
|  | TD24-12/630-16B | TD37382A | 80 |
|  | TD24-12/630-12.5B | TD37382A | 80 |
| 24 | TD14A-12/1250-25 | TD14A25 ★ | 96 |
|  | TD14A-12/1250-20 |  | 96 |
|  | TD14A-12/1000-20 |  | 96 |
|  | TD14A-12/630-20 |  | 96 |
|  | TD14A-12/1000-25 |  | 96 |
|  | TD14A-12/630-25 |  | 96 |
|  | TD14A-12/1250-25A |  | 96 |
|  | TD14A-12/1250-20A |  | 96 |
|  | TD14A-12/630-25A |  | 96 |
|  | TD14A-12/630-20A |  | 96 |
| 25 | TD14A-12/1600-31.5C | TD14A315C ★ | 106 |
|  | TD14A-12/1250-31.5C |  | 106 |
|  | TD14A-12/1600-31.5A |  | 106 |
|  | TD14A-12/1250-31.5A |  | 106 |
| 曲线号 | 产 品 型 号 | 曾 用 型 号 | 外径(mm) |
| 25 | TD14A-12/1600-31.5B |  | 106 |
|  | TD14A-12/1250-31.5B |  | 106 |
|  | TD14A-12/1600-31.5D |  | 106 |
|  | TD14A-12/1250-31.5D |  | 106 |
|  | TD441A (12/2000-40) |  | 106 |
|  | TD4411A (12/1600-40) |  | 106 |
|  | TD440A (12/2000-40) |  | 104 |
|  | TD4401A (12/1600-40) |  | 104 |
| 26 | TJC20-7.2/400-4.5A | TJ201A ★ | 78.5 |
|  | TJC20-7.2/400-4.5B | TJ202A | 78.5 |
|  | TJC20-7.2/630-6 | TJ210A | 78.5 |
| 27 | TJC21-12/200-5 | TJ300A ★ | 78.5 |
| 27 | TJ311A | TJ311A | 78.5 |
| 宇光电工厂产品 |
| 28 | ZMD-10-31.5(40) ★ |  | 125 |
| 29 | ZMD-10-31.5(25) ★ |  | 100 |
| 30 | ZMD-10-6.3 ★ |  | 88 |
| 辽宁电子管厂产品 |
| 31 | TD-12/630-16 ★ |  | 79 |
| 32 | TF-12/630-16 ★ |  | 66 |
| 33 | TD-12/1600-31.5B ★ |  | 98 |
| 34 | TF-12/630-20 ★ |  | 75 |

注:1、★为本机中同曲线的灭弧室在打印时的代表管型。

2、本附录共有35条曲线，对应201种管型。

附录二

部分断路器----灭弧室管型----曲线对照表

| 序号 | 断路器型号 | 灭弧室型号 | 对应曲线号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | ZN28系列 |  |  |
|  | 分装式 |  |  |
| 1 | ZN28A-12/1000-20 | TD14-12./1000-20 | 10 |
|  |  | BD7A-12/1250-20B | 02 |
| 2 | ZN28A-12/1250-20 | TD14-12/1250-20 | 10 |
|  |  | BD7A-12/1250-20B | 02 |
| 3 | ZN28A-12/1250-25 | TD14-12/1250-25 | 10 |
|  |  | BD11-12/1250-25A | 00 |
| 4 | ZN28A-12/1250-31.5 | TD14-12/1250-31.5B | 11 |
|  |  | BD11-12/1250-31.5 | 00 |
| 5 | ZN28A-12(G)/1250-31.5 | TD14-12/1250-31.5B | 11 |
|  |  | BD11-12/1250-31.5 | 00 |
| 6 | ZN28A-12/1600-31.5 | TD14-12/1600-31.5B | 11 |
|  |  | BD11-12/1250-31.5 | 00 |
| 7 | ZN28A-12/2000-31.5 | TD14-12/2000-31.5A | 12 |
|  |  | BD7A-12/2000-31.5 | 05 |
| 8 | ZN28A-12/2500-40 | TD12-12/2500-40A | 12 |
|  |  | BD11-12/2500-40A | 04 |
| 9 | ZN28A-12/3150-40 | TD14-12/3150-40 | 12 |
|  |  | BD11-12/3150-40 | 04 |
|  | 固定式 |  |  |
| 10 | ZN8A-12K/D630-20 | TD14-12/1000-20 | 10 |
|  |  | BD7A-12/1250-20B | 02 |
| 11 | ZN28A-12K/T630-20 | TD14-12/1000-20 | 10 |
|  |  | BD7A-12/1250-20B | 02 |
| 12 | ZN28A-12K/D1000-20 | TD14-12/1000-20 | 10 |
| 序号 | 断路器型号 | 灭弧室型号 | 对应曲线号 |
| 12 | ZN28A-12K/D1000-20 | BD7A-12/1250-20B | 02 |
| 13 | ZN28A-12K/T1000-20 | TD14-12/1000-20 | 10 |
|  |  | BD7A-12/1250-20B | 02 |
| 14 | ZN28A-12K/T1250-25 | TD14-12/1250-25 | 10 |
|  |  | BD11-12/1250-25A | 00 |
| 15 | ZN28A-12K/D1250-20 | TD14-12/1250-25 | 10 |
|  |  | BD11-12/1250-25A | 00 |
| 16 | ZN28A-12K/T1250-20 | TD14-12/1000-20 | 10 |
|  |  | BD7A-12/1250-20B | 02 |
| 17 | ZN28-12/T1250-25A | TD14-12/1250-25 | 10 |
|  |  | BD11-12/1250-25A | 00 |
| 18 | ZN28A-12K/D1250-31.5 | TD14-12/1250-31.5B | 11 |
|  |  | BD11-12/1250-31.5 | 00 |
| 19 | ZN28-12/T1250-31.5 | TD14-12/1250-31.5B | 11 |
|  |  | BD11-12/1250-31.5 | 00 |
| 20 | ZN28-12(G)D1250-31.5 | TD14-12/1250-31.5B | 11 |
| 21 | ZN28A-12K/D2500-40 | TD14-12/2500-40A | 12 |
|  |  | BD11-12/2500-40A | 04 |
| 22 | ZN28-12K/T2500-40 | TD14-12/2500-40A | 12 |
|  |  | BD11-12/2500-40A | 04 |
| 23 | ZN28-12K/D3150-40 | TD14-12/3150-40 | 12 |
|  |  | BD11-12/3150-40 | 04 |
| 24 | ZN28-12K/T3150-40 | TD14-12/3150-40 | 12 |
|  |  | BD11-12/3150-40 | 04 |
|  | 手车式 |  |  |
| 25 | ZN28-12C/D1250-20 | TD14-12/1000-20 | 10 |
|  |  | BD7A-12/1250-20B | 02 |
| 26 | ZN28-12C/T1250-20 | TD14-12/1250-20 | 10 |
|  |  | BD7A-12/1250-20B | 02 |
| 序号 | 断路器型号 | 灭弧室型号 | 对应曲线号 |
| 27 | ZN28-12C/D1250-31.5 | TD14-12/1250-31.5B | 11 |
|  |  | BD11-12/1250-31.5 | 00 |
| 28 | ZN-12C/T1250-31.5 | TD14-12/1250-31.5B | 11 |
|  |  | BD11-12/1250-31.5 | 00 |
| 29 | ZN28-12C/D1600-31.5 | TD14-12/1600-31.5B | 11 |
|  |  | BD11-12/1600-31.5 | 00 |
| 30 | ZN28-12C/T1600-31.5 | TD14-12/1600-31.5B | 11 |
|  |  | BD11-12/1600-31.5 | 00 |
| 31 | ZN28-12C/D2500-40 | TD14-12/2500-40A | 12 |
|  |  | BD11-12/2500-40A | 04 |
| 32 | ZN28-12C/T2500-40 | TD14-12/2500-40A | 12 |
|  |  | BD11-12/2500-40A | 04 |
| 33 | ZN28-12C/D3150-40 | TD14-12/3150-40 | 12 |
|  |  | BD11-12/3150-40 | 04 |
| 34 | ZN28-12C/T3150-40 | TD14-12/3150-40 | 12 |
|  |  | BD11-12/3150-40 | 04 |
| 35 | ZN28-12C/D1250-20K | TD14-12/1000-20 | 10 |
| 36 | ZN28-12C/1250-20K | TD14-12/1000-20 | 10 |
| 37 | ZN28-12C/D1250-31.5K | TD14-12/1250-31.5B | 11 |
| 38 | ZN28-12C/T1250-31.5K | TD14-12/1250-31.5B | 11 |
| 39 | ZN28-12C/D1600-31.5K | TD14-12/1600-31.5B | 11 |
| 40 | ZN28-12C/T1600-31.5K | TD14-12/1600-31.5B | 11 |
| 41 | ZN28B-12/T3150-40 | TD14-12/3150-40 | 12 |
| 二 | ZN39系列 |  |  |
| 42 | ZN39-40.5C/D1600-20 | TD10-40.5/1600-25 | 16 |
| 43 | ZN39-40.5C/D1600-25 | TD10-40.5/1600-25 | 16 |
| 44 | ZN39-40.5C/T1600-20 | TD10-40.5/1600-25 | 16 |
| 45 | ZN39-40.5C/T1600-25 | TD10-40.5/1600-25 | 16 |
| 三 | ZN63系列 |  |  |
| 序号 | 断路器型号 | 灭弧室型号 | 对应曲线号 |
| 46 | ZN63A-12/T630-20 | TD14-12/630-20 | 10 |
|  |  | BD11A-12/630-20 | 00 |
| 47 | ZN63A-12/T630-25 | TD14-12/630-25 | 10 |
| 48 | ZN63A-12/T1000-20 | TD14-12/1000-20 | 10 |
|  |  | BD11A-12/1000-20 | 00 |
| 49 | ZN63A-12/T1000-25 | TD14-12/1000-25 | 10 |
| 50 | ZN63A-12/T1250-20 | TD14-12/1250-20 TD3031A | 10 10 |
|  |  | BD11-12/1250-20A | 00 |
| 51 | ZN63A-12/T1250-25 | TD14-12/1250-25 TD303A | 10 10 |
|  |  | BD11-12/1250-25A | 00 |
| 52 | ZN63A-12/T1250-31.5 | TD14-12/1600-31.5C；BD11-12/1600-31.5 | 11 00 |
|  |  | TD14A-12/1250-31.5C | 25 |
| 53 | ZN63A-12/T1600-31.5 | TD14-12/1600-31.5C | 11 |
| 54 | ZN63A-12/T1600-40 | TD14-12/3150-40B | 12 |
|  |  | TD430A | 15 |
| 55 | ZN63A-12/T2000-31.5 | TD14-12/3150-40B | 12 |
|  |  | TD430A | 15 |
| 56 | ZN63A-12/T2000-40 | TD14-12/3150-40B | 12 |
|  |  | TD430A | 15 |
| 57 | ZN63A-12/T2500-31.5 | TD14-12/3150-40B | 12 |
|  |  | TD430A | 15 |
| 58 | ZN63A-12/T2500-40 | TD14-12/3150-40B | 12 |
|  |  | TD430A | 15 |
| 59 | ZN63A-12/T3150-40 | TD14-12/3150-40B | 12 |
|  |  | TD430A | 15 |
| 四 | ZN68系列 |  |  |
| 60 | ZN68-12/T630-20 | TD14-12/630-20 | 10 |
| 61 | ZN68-12/T630-25 | TD14-12/630-25 | 10 |
| 62 | ZN68-12/T1000-20 | TD14-12/1000-20 | 10 |
| 序号 | 断路器型号 | 灭弧室型号 | 对应曲线号 |
| 63 | ZN68-12/T1000-25 | TD14-12/1000-25 | 10 |
| 64 | ZN68-12/T1250-20 | TD14-12/1250-20 | 10 |
|  |  | BD7A-12/1250-20B | 02 |
| 65 | ZN68-12/T1250-25 | TD14-12/1250-25 | 10 |
|  |  | BD11-12/1250-25A | 00 |
| 66 | ZN68-12(G)T1250-31.5 | TD14-12/1250-31.5B | 11 |
|  |  | BD11-12/1250-31.5 | 00 |
| 67 | ZN68-12/T1250-31.5 | TD14-12/1250-31.5B | 11 |
|  |  | BD11-12/1250-31.5 | 00 |
| 68 | ZN68-12/T1600-31.5 | TD14-12/1600-31.5B | 11 |
| 69 | ZN68-12/T1600-40 | TD14-12/1600-40A | 12 |
| 70 | ZN68-12/T2000-31.5 | TD14-12/2000-31.5A | 12 |
| 71 | ZN68-12/T2000-40 | TD14-12/2000-40 | 12 |
| 72 | ZN68-12/T2500-31.5 | TD14-12/2500-31.5A | 12 |
| 73 | ZN68-12/T2500-40 | TD14-12/2500-40 | 12 |
|  |  | TD14-12/2500-40A | 12 |
| 74 | ZN68-12/T3150-40 | TD14-12/3150-40 | 12 |
|  |  | TD14-12/3150-40B | 12 |
| 75 | ZN68-12/T4000-50 | TD400A | 15 |

# Text boxes

如需更多信息：

请登陆 www.3317zh.com

珠海三昌电器有限公司

珠海机构

珠海市香洲区永田路21号706(泰坦软件园)

Tel：0756-8581231  Fax：0756-8585627

需三昌公司更多信息，请致电珠海三昌电器机构沟通解决，如需了解三昌产品、技术和服务的详细信息，请访问三昌国际互连网站

三昌公司版权所有！

SANCHANG 标志，三昌，三昌电器、德昌、德昌电气是三昌公司在中国和/或其他国家的注册商标。其他公司或个人不得擅自使用以上信息作为其公司、产品与服务标记的全部或部分。